Техническое задание

Арт. 10166

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-2(5")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Устройство обеспечивает высокую скорость восприятия 60 кадров в секунду, что позволяет бегло читать, имеет 5.0 дюймовый высокой четкости цветной LCD-экран с разрешением 800x480 с четким и качественным воспроизведением изображения, благодаря удобной складной ручке просмотр информации в труднодоступных местах (например, высоко на стене) более доступна. Устройство воспроизводит картинку с плавным увеличении до 32-кратного размера и в 7 или в 15 разных цветовых режимах (можно выбрать в самом устройстве самостоятельно). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком, их так же можно использовать как фонарик. Благодаря функции памяти, все настройки будут сохранены автоматически и при включении устройства не нужно будет настраивать вновь. А функция воспроизведения звуковых файлов поможет прослушать необходимому информацию. Так же имеется автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени, что позволяет существенно экономить заряд батареи и продлит работу устройства от одной зарядки. При необходимости вывода изображения на большой экран для более масштабной картинки устройство можно подключить как к компьютерному монитору, так и к телевизору. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Изделие должно обеспечивать: - трансляцию визуальной информации посредством LCD дисплея; - увеличение транслируемого изображения в диапазоне от 4х до 32х крат; - транслирование изображения в не менее чем 15 разных режимах; - возможность работы от аккумуляторной батареи; - возможность воспроизведения акустической информации; - возможность статичной установки устройства на горизонтальной поверхности на оптимальном расстоянии от просматриваемого текста/изображения; - возможность использования устройства без удержания руками за корпус; - возможность передачи информации на аналоговый монитор/телевизор; - возможность передачи информации на цифровой монитор/телевизор; - возможность соединения с персональным компьютером; - возможность фиксации изображения; - поддержка функции электронный занавес; - функция регулировки подсветки; - поддержка функции памяти; - поддержка функции фонарика (дополнительное освещение); - автоматическая функция отключения питания; - поддержка голосовых подсказок. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения легкости изделия, оно должно быть выполнено в пластиковом корпусе. В целях обеспечения эстетических свойств, корпус изделия должен иметь глянцевый белый окрас. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, лицевая часть корпуса должна быть оснащена LCD дисплеем, обеспечивающим качество изображения не менее 800х480пкс (ДхШ: 119х65мм). В целях обеспечения передачи визуальной информации на LCD дисплей, нижняя часть корпуса должна быть оборудована камерами в количестве не менее 3шт, предназначенные для дальнего и ближнего фокуса. В целях обеспечения защиты камер от внешних воздействий, камеры должны быть защищены прозрачным стеклом, толщиной не менее 0,5мм, размером ДхШ не менее: 45х23мм. В целях обеспечения подсвечивания тёмных участков просматриваемого изображения, нижняя часть устройства должна быть оборудована светодиодами белого свечения, в количестве не менее 8шт. В целях обеспечения возможности регулировки кратности передаваемого на дисплей изображения, лицевая часть корпуса должна быть оборудована кнопками регулировки кратности. Кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ: 27х11мм. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, кнопки должны иметь окрас синего цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопок, кнопки должны иметь стилизованные изображения «+» и «-». Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. В целях обеспечения активации функции сужения области обзора в вертикальной или горизонтальной проекции, в лицевой части устройства должна выполнена кнопка с соответствующей функцией. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ: 27х11мм. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, кнопка должна иметь окрас желтого цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, кнопка должна иметь стилизованное изображение «Сужение области обзора». Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. В целях обеспечения переключения между режимами камеры (ближний-дальний), устройство должно иметь в лицевой части кнопку с соответствующим функционалом. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ: 27х11мм. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, кнопка должна иметь окрас синего цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, кнопка должна иметь стилизованное изображение «ближний-дальний». Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. В целях обеспечения возможности переключения между режимами изображения камер, лицевая часть устройства должна иметь кнопку с соответствующим функционалом. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ: 27х11мм. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, кнопка должна иметь окрас желтого цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, кнопка должна иметь стилизованное изображение «М». Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. В целях обеспечения возможности активации функции фиксации изображения, в лицевой части устройства должна находиться кнопка с соответствующим функционалом. В целях обеспечения оптимальной площади нажатия для человеческого пальца, должны иметь габаритный размер не менее ДхШ: 27х11мм. В целях обеспечения контраста с подстилающей поверхностью, кнопка должна иметь окрас синего цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопки, кнопка должна иметь стилизованное изображение «камера». Для обеспечения устойчивости к истиранию, рисунок должен быть выполнен в виде углубления, глубиной не менее 0,5мм. В целях обеспечения возможности воспроизведения акустической информации, устройство должно быть оборудовано динамиком, расположенном в нижней части устройства. В целях обеспечения прохождения звуковой волны через корпус устройства, на месте расположения динамика корпус должен иметь щелевидные прорези в количестве не менее 3шт. В целях обеспечения возможности использования устройства без удерживания руками, нижняя часть корпуса должна иметь опорные ножки в количестве не менее 4шт, выполненные промышленным способом из пластика и являющиеся частью корпуса устройства. Для обеспечения оптимального расстояния камеры от просматриваемого изображения, высота ножек не должна быть менее 10мм. В целях обеспечения возможности использования устройства без удержания руками за корпус, в комплекте с устройством должна быть специальная ручка, выполненная с учетом особенностей конструкции, портативного цифрового увеличителя. Ручка должна быть съёмной, выполненной из пластика и являющимся отдельным от основного устройства элементом. В целях обеспечения доступа камере к просматриваемому изображению при сложенной на устройстве ручке, ручка должна иметь в центре отверстие круглого сечения, диаметром не менее 19мм. Для обеспечения оптимальной площади охвата для человеческой руки, габаритные размеры ручки не должны быть менее ДхШхГ: 105х47х5мм. В целях обеспечения удержания сложенной ручки на устройстве, корпус ПЦУ должен быть оборудован фиксирующим механизмом. В сложенном виде ручка не должна выступать за пределы корпуса по длине и ширине. В целях обеспечения возможности соединения устройства с аналоговым монитором/телевизором, корпус в боковой части должен иметь разъём AV в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения возможности соединения с цифровым монитором/телевизором, устройство в боковой части должно иметь разъём mini HDMI в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения возможности соединения с персональным компьютером, а также зарядки от сети 220V, устройство в боковой части должно иметь разъём DC5V, в количестве не менее 1шт. В целях обеспечения возможности включения и отключения питания, устройство в боковой части должно иметь двухпозиционный тумблер. В целях информационного обеспечения пользователя о назначении тумблера, тумблер должен иметь стилизованное изображение «питание». В целях обеспечения беспрерывной работы без сети 220V, устройство должно быть оборудовано встроенной в корпус аккумуляторной батареей. |
| Требования к геометрическим размерам | Геометрические размеры устройства должны соответствовать ВxШxГ: 84x150x30 мм Вес: не более 230 г (включая аккумулятор) |
| Требования к LCD дисплею | LCD дисплей 800х480пкс (5 дюймов) |
| Требования к аккумуляторной батарее | Li-ion батарея; 2500мАч; 3,7V; 9,25Wh |
| Требования к адаптеру питания | Вход: 100-240V; 50-60Hz; 0,3А Выход: 5V; 1А |
| Требования к сетевому проводу | Провод должен иметь изоляцию из ПВХ материала. В целях обеспечения соединения ПЦУ с адаптером питания, на одном конце провода должен быть штекер DC5V, на втором – штекер USB. Длина провода не менее 1м. |
| Требования к AV проводу | Провод должен иметь изоляцию из ПВХ материала. В целях обеспечения соединения ПЦУ с аналоговым телевизором/монитором, на одном конце провода должен быть штекер AV 2,5мм, на втором – штекеры RCA в количестве не менее 3шт. Длина провода не менее 1100мм. |
| Требования к проводу HDMI | Провод должен иметь изоляцию из ПВХ материала. В целях обеспечения соединения ПЦУ с цифровым монитором/телевизором, на одном конце провода должен быть штекер HDMI, на втором – штекер mini HDMI. Длина провода не менее 1,5м. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

ПЦУ-2 – 1шт

Зарядное USB устройство – 1шт

Переносной чехол– 1шт

Видеокабель – 1шт

Адаптер – 1шт

Ткань для обработки корпуса – 1шт

Переносной держатель – 1шт

Кабель HDMI (опция) – 1шт

Литиевая батарея – 1шт

Паспорт изделия – 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---