Техническое задание

Арт. 10169

Наименование объекта закупки

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-5(3,5")

Цель закупки

Обеспечение доступности визуальной информации слабовидящим людям

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Увеличитель представляет собой портативное устройство со встроенным дисплеем, предназначенное для людей с ослабленным зрением. Теперь нет необходимости иметь под рукой телевизионный дисплей и розетку электропитания, компактный, легкий, эргономичный, умещающийся в кармане или сумке аппарат поможет в дороге, в магазине или в аптеке. Устройство обеспечивает высокую скорость восприятия 60 кадров в секунду, что позволяет бегло читать, имеет 3.5 дюймовый высокой четкости цветной LCD-экран. Устройство воспроизводит картинку с пошаговым увеличением от 2-кратного до 24-кратного размера и в 15 разных цветовых режимах (можно выбрать в устройстве самостоятельно). Так же можно поменять контрастность изображения, чтобы подстроиться под внешний свет. Встроенные светодиоды подсветят нужный фрагмент для восприятия слабовидящим человеком. Благодаря функции "стоп-кадр" можно рассмотреть труднодоступную информацию. Разрешение камеры в 1.2 Мп сделает изображения более четкими. Благодаря функции памяти, все настройки будут сохранены автоматически и при включении устройства не нужно будет настраивать вновь. Так же имеется автоматическая функция отключения питания по истечении определенного времени (2 мин), что позволяет существенно экономить заряд батареи и продлит работу устройства от одной зарядки. При необходимости вывода изображения на большой экран для более масштабной картинки устройство можно подключить к телевизору. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу | Функционально изделие должно обеспечивать: - трансляцию визуальной информации посредством LCD дисплея; - увеличение транслируемого изображения в диапазоне от 2х до 24х крат; - транслирование изображения в не менее чем 15 разных режимах; - возможность непрерывной работы от аккумуляторной батареи без подзарядки не менее 3,5х часов; - возможность статичной установки устройства на горизонтальной поверхности на оптимальном расстоянии от просматриваемого текста/изображения; - возможность использования устройства без удержания руками за корпус; - возможность передачи информации на телевизор; - возможность фиксации изображения; - возможность функции подсветки; - функция регулировки яркости; - функция регулировки контрастности - поддержка функции памяти; - функция голосовых подсказок; - автоматическая функция отключения питания. |
| Требования к конструктивному исполнению | Для обеспечения небольшого веса изделия, оно должно быть выполнено промышленным способом из ABS пластика. Цвет корпуса – черный. В целях обеспечения воспроизведения визуальной информации, устройство должно быть оборудовано полноцветным LCD дисплеем, диагональю не менее 3,5 дюйма. Для обеспечения возможности передачи изображения на дисплей, на задней части корпуса должны быть расположена камера, позволяющие увеличивать изображение от 2х до 24х крат. Для подсветки нужных фрагментов на задней стороне корпуса должно быть встроено не менее 8ми светодиодов. Для обеспечения возможности управления, устройство в лицевой части справа должно быть оборудовано не менее 3х кнопок. Кнопки должны быть выполнены промышленным способом из пластика. В целях обеспечения контраста с белой подстилающей поверхностью устройства, кнопки должны быть серебристого цвета. Для информационного обеспечения пользователя о назначении кнопок, кнопки должны иметь изображения в виде углублений, глубиной не менее 0,5мм. - смена цветового режима. - увеличение. - уменьшение. Для обеспечения возможности включения и выключения питания устройства, в верхней части корпуса должна быть расположена кнопка со значком Для обеспечения возможности фиксации изображения в верхней части корпуса должна быть кнопка со значком . Для информирования о работе устройства в лицевой части корпуса должен быть индикатор красного цвета и индикатор зеленого цвета. Для обеспечения работы устройства в нижней части корпуса должно быть расположено не менее 2х разъемов: выход для видеокабеля; гнездо для USB провода. В целях обеспечения соединения устройства через провод с сетью 220V, соединение должно происходить через адаптер питания. Для обеспечения беспроводной работы устройства, оно должно быть оборудовано аккумуляторной батареей. Для обеспечения возможности фиксации устройства в статичном состоянии над читаемым текстом, на корпусе должна быть установочная ножка. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения портативных условий, а также с целью свободного перемещения устройства по странице изделие должно иметь размеры не более ВxШxГ: 75x115x18 мм |
| Технические характеристики | Размер экрана: 3,5 ” (320х240) Увеличение: 2х 32х Цветовой режим: 15 видов Регулировка контрастности: поддержка Регулировка яркости: поддержка Функция памяти: поддержка Фиксирование изображения: поддержка Тв-выход: Поддержка AV Голосовые подсказки: поддержка Время работы: 3,5- 4 часа Время зарядки батареи – 6 часов Яркость: 250Кд Ёмкость аккумулятора: 2500mAh Вес: 150 г (включая аккумулятор) |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Увеличитель портативный цифровой ПЦУ-5(3,5")– 1 шт.

USB провод – 1 шт.

Видеокабель – 1 шт.

Адаптер питания – 1 шт.

Шнур питания для адаптера – 1 шт.

Переносной чехол – 1 шт.

Ткань для обработки корпуса – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---