# Техническое задание

# Арт. 52289-1

Наименование объекта закупки

Световое табло вызова пациента «НЕ ВХОДИТЬ»

Цель закупки

Система предназначена для оборудования кабинетов, с целью оповещения глухих и слабослышащих людей в доступной для них форме восприятия информации.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой систему оповещения, состоящую из блока активации и визуально-информационного табло с заданной, неизменной информацией «НЕ ВХОДИТЬ». Система предназначена для оборудования кабинетов с целью управления очередью. Визуально-информационное табло монтируется перед входом в кабинет, блок активации устанавливается внутри кабинета. Соединение устройств между собой осуществляется посредством кабеля марки ПВС 3х0,5 длиной 5 м (входит в комплектацию). Работа системы осуществляется от сети 220В. Активация подсветки информационного поля «НЕ ВХОДИТЬ» осуществляется посредством пульта управления, входящего в комплект изделия. При поступлении сигнала с пульта (кнопка «А»), включается подсветка красного свечения, при поступлении сигнала об отключении (кнопка «В»), подсветка отключается. С целью упрощенной работы пересовала с устройством, для информирования об активации подсветки, цвет подсветки дублируется в специальном окошке на блоке активации. Свечение информации красным означает запрет для входа в кабинет, отсутствие свечения означает разрешение для входа в кабинет. Блок активации оснащен выключателем, обеспечивающем возможность вкл./выкл. питания обоих устройств. Устройства предназначены для оснащения кабинетов, с целью адаптации как для людей с нарушениями органов слуха в рамках программы «Доступная среда», так и для людей без ограничения здоровья. |
| --- | --- |
| Визуально-информационное табло |  |
| Требование к материалам изготовления визуально-информационного табло | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, информационное поле должно быть выполнено на основе литого оргстекла. Для обеспечения эстетических качеств и прочности монтажа крепление должно быть выполнено из алюминиевого профиля. |
| Требования к конструктивному исполнению визуально-информационного табло | Конструктивно изделие состоит из информационного поля, закрепленного в верхней части в алюминиевый профиль. С целью обеспечения заявленных эксплуатационных свойств информационное поле должно быть выполнено из прозрачного акрила, толщиной не менее 5 мм, с нанесением информации «НЕ ВХОДИТЬ» методом фрезеровки. Для обеспечения заявленных функций, алюминиевый профиль должен быть оборудован светодиодной лентой, обеспечивающей внешнюю подсветку информационного поля «красным» свечением. С целью обеспечения работоспособности, устройство должно быть оборудовано соединительным кабелем с разъемом для подключения к блоку активации. |
| Требования к габаритным размерам визуально-информационного табло | С целью обеспечения доступного считывания информации, размер визуально-информационного табло должен быть не менее (ВхШхГ): 150х308х13мм. |
| Требования к техническим характеристикам визуально-информационного табло | Питание: DС 12В Потребляемая мощность: не более 8 Вт Тип источника свечения: светодиодная лента Цвет свечения: красный Тип коммутационного разъема: GX12M-5 |
| Требования к цветовому решению визуально-информационного табло | Для обеспечения комфортного визуального восприятия информации людьми нозологических групп с нарушениями слуха и обеспечения контрастного эффекта: при нажатии на кнопку «А» с пульта управления, информационное поле «НЕ ВХОДИТЬ» должно иметь внешнюю подсветку «красного» свечения; при нажатии на кнопку «В», подсветка должна отключаться. |
| Требование к монтажу визуально-информационного табло | Монтаж устройства осуществляется посредством скрытого крепления через проушины. |
| Блок активации с пультом управления |  |
| Требование к материалам изготовления блока активации | Для обеспечения соответствия визуальных эстетичных качеств, а также высоких эксплуатационных характеристик, корпус устройства долен быть выполнен из стали, цвет – белый. |
| Требования к конструктивному исполнению блока активации | Конструктивно блок активации состоит из корпуса, выполненного из листовой стали толщиной не менее 1 мм, окрашенный порошково-полимерным способом, и электронных компонентов, скрытых внутри корпуса. Для возможности отображения дублирующей информации о цвете подсветки на визуально-информационном табло, в корпусе должно быть выполнено специальное окошко из полупрозрачного акрила, толщиной не менее 3 мм, а внутренняя часть корпуса должна быть оборудована светодиодной лентой. В виду обеспечения тактильной безопасности корпус изделия должен быть выполнен промышленным способом без стыков на поверхности и иметь скруглённые углы. Для обеспечения работы системы, устройство должно быть оборудовано разъемом для соединения с визуально-информационным табло (в верхней части корпуса), разъемом для возможности питания от сети 220V и кнопочным выключателем (в правой части корпуса), для возможности вкл./выкл. питания устройств. Для обеспечения удобства монтажа: изделие может устанавливаться на горизонтальную поверхность, так и монтироваться на вертикальную поверхность посредством проушин, выполненных в задней части корпуса. Активация системы оповещения осуществляется посредством пульта управления. |
| Требования к габаритным размерам блока активации | В виду ограниченного места при установке, размер изделия должен быть не более (ВхШхГ): 45х150х130 мм |
| Требования к техническим характеристикам блока активации и пульта ДУ | Количество выходных каналов: 1 Напряжение питания блока управления: AC 110-240 В Максимальный потребляемый ток: 0,1 А Максимальная потребляемая мощность: 5 Вт Тип источника свечения: светодиодная лента Цвет свечения: красный Тип выходного разъема: GX12M-5 Дистанционное управление: Пульт ДУ Радиочастота дистанционного управления: 315 МГц Радиус действия пульта: до 100 м прямой видимости Напряжение питания пульта: DC 12 В Источник питания пульта: 1 батарейка типоразмера А23 |
| Требование к монтажу блока активации | Устройство может устанавливаться на горизонтальную поверхность или крепится на вертикальную поверхность через проушины в задней части корпуса. |
| Требования к безопасности | Проводящие кабели должны быть защищены изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Класс электрозащиты визуально-информационного табло должен быть не ниже III. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу |

Комплектация

Визуально – информационное табло - 1шт.

Блок активации – 1 шт.

Соединительный кабель ПВС 3х0,5 5 – 5 м

Выключатель дистанционный на радиочастоте одноканальный (пульт) – 1 шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2- х лет

Особые условия